长春市九台区人民医院

生物安全柜、医用冰箱

询价采购公告

（项目编号：JTQRMYYYLQX20200004）

经院医疗器械采购管理委员会审批，对生物安全柜一台、医用冰箱两台进行询价采购，欢迎符合投标人资格要求的单位参加本次采购活动，由于现处疫情期间，投标人可将投标文件以电子版发送至我院设备科邮箱进行审核。

九台区人民医院

2020.5.26

第一部分  询价采购邀请函

一、项目名称和编号

（一）项目名称：生物安全柜、医用冰箱

（二）项目编号：JTQRMYYYLQX2020004

二、项目内容

第三十包：生物安全柜一台（双人）、医用冰箱两台

三、项目预算

第三十包：一、.生物安全柜：4.2 万元/套  二、医用冰箱：-20度12000元/台；

-80度50000元/台

四、供货商资质及文件要求

1、 营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本、医疗器械经营许可证 （复印件盖章）

2、医疗器械产品注册证及附页或医疗器械经营备案凭证

3、投标人如为经销商，需提供制造厂商出具的产品授权书和售后服务承诺书

4、医疗器械生产企业应具备医疗器械生产许可证

五、报名地点：吉林省长春市九台区福星大街100号，长春市九台区人民医院设备科。

六、报名时间：自本项目采购公告发布之日起至 2020年  5  月 29日下午3点结束。

七、报名方式：拟参加本项目的供货商可携带相关资料到长春市九台区人民医院设备科现场参加审核报名，也可邮寄至九台区人民医院设备科进行报名。

八、采购单位联系人及联系方式

联系人：单宏伟

联系电话： 0431-89590785   18844011000

电子邮箱：40971249@QQ.com

# 第二部分   项目内容

# 技术参数要求：

# 第三十包：生物安全柜、医用冰柜

# 医用冰柜参数要求

| 序号 | 具体项目 | -25℃ 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总有效容积 | ≧260L |
| 2 | 抽屉数量 | ≧6 |
| 3 | 发泡箱体保温层 | 加厚保温层 |
| 4 | 电压要求/频率 | 额定电压220V50Hz，有效使用电压187V-242V。 |
| 5 | 温度范围 | -10~-25℃可调 |
| 6 | 输入功率 | 90W |
| 7 | 多重故障报警 | 高温报警、低温报警、传感器故障报警 |
| 8 | 两种报警方式 | 声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警 |
| 9 | 门锁 | 安全门锁设计，防止门体随意开启 |
| 10 | 均匀性 | ±3℃ |
| 序号 | 具体项目 | -80℃ 要求 |
| 1 | 总有效容积 | ≧300L |
| 2 | 发泡箱体保温层 | 加厚保温层 |
| 3 | 电压要求/频率 | 额定电压220V50Hz，有效使用电压187V-242V。 |
| 4 | 温度范围 | -40~-80℃可调 |
| 5 | 显示 | LED显示 |
| 6 | 多重故障报警 | 高温报警、低温报警、传感器故障报警 |
| 7 | 两种报警方式 | 声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警 |
| 8 | 门锁 | 安全门锁设计，防止门体随意开启 |
| 9 | 均匀性 | ±4℃ |

生物安全柜参数要求

（1）内排式双人台

（2）台面距离地面高度：750mm（尺寸可根据要求订制修改）

（3）风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速 0.53±0.025m/s

（4）系统排风总量：≧460 m3/h

（5）额定功率：1800W（包含操作区插座负载 500W）

（6）噪音等级：≤65dB（A）

（7）照明：≥1000lx

（8）过滤效率:送风和排风过滤器需硼硅酸盐玻璃纤维材质的 HEPA（ULPA）高效过滤器，对 0.3μm（0.12）颗粒过滤效率≥99.999%（99.9995%）