
长春市九台区人民医院
老年病综合楼气动物流传输系统采购
原系统升级改造公告

            
（项目编号：JTQRMYYYLQX20200005）

经院医疗器械采购管理委员会审批，对老年病综合楼气动物流传输系统及原系统升级改造进行询价采购，欢迎符合投标人资格要求的单位参加本次采购活动，由于现处疫情期间，投标人可将投标文件以电子版发送至我院设备科邮箱进行审核。
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[bookmark: _Toc412903614]第一部分  询价采购邀请函
一、项目名称和编号
（一）项目名称：老年病综合楼气动物流传输系统采购、原系统升级改造
（二）项目编号：JTQRMYYYLQX2020005
二、项目内容
第三十一包：老年病综合楼气动物流传输系统采购、原系统升级改造
三、项目预算：48.8万元 大写：肆拾捌万捌仟元整
第三十一包：
[bookmark: _Toc412903615]四、供货商资质及文件要求
1、 营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本 （复印件盖章）
2、机电设备经营、安装资质
3、投标人如为经销商，需提供制造厂商出具的产品授权书和售后服务承诺书
4、医疗器械生产企业应具备医疗器械生产许可证
五、报名地点：吉林省长春市九台区福星大街100号，长春市九台区人民医院设备科。
六、报名时间：自本项目采购公告发布之日起至 2020年  6  月  20 日下午3点结束。
七、报名方式：拟参加本项目的供货商可携带相关资料到长春市九台区人民医院设备科现场参加审核报名，也可邮寄至九台区人民医院设备科进行报名。 
八、采购单位联系人及联系方式
联系人：单宏伟
联系电话： 0431-89590785   18844011000
电子邮箱：40971249@QQ.com

第二部分   项目内容
技术规格、参数与要求
1、采购内容：老年病综合楼气动物流传输系统采购、原系统升级改造（材料）、系统安装施工（包括管道埋设）、调试、人员培训及验收。
2、系统技术性能及条件：
2.1 使用环境温度-20℃至40℃，每周每天24小时连续工作； 
2.2单管双向传输，最大荷重1.5kg，最大传送距离500m以上，正常传送速度5-8m/s，速度可调，传送安全准确；
2.3 管道及部件具有良好的耐磨、防腐、防火和抗压特性；
2.4系统无干扰、低噪声、无污染、无气体泄漏；
2.5系统易管理、易维护、易升级、易扩展；
2.6系统运行有记录、统计方便，控制安全有效；
3、系统传送介质及传送对象：气体、血浆、药品、标本、x光片、医疗器械、文件资料等。
4、图纸：施工图纸由投标人根据招标人提供的数据、资料、设计方案和要求及实地考察情况自行绘制（气动物流传输系统站点分布见附件：气动物流传输系统站点分布表）。
5、基本要求：
5.1严格按照招标文件及图纸规定的设备、材料、技术条件进行招标和施工。
5.2投标货物必须符合国际或国家有关标准和规范的规定和要求。
5.3投标产品必须是全新产品。
一、技术要求：
	序号
	招标要求

	1
	改造部分

	★1.1
	原老干部楼改至主楼与老年病综合楼之间，技术参数符合原系统要求

	2
	维修升级部分

	2.1
	原系统站点升级保养

	2.2
	三向机维修

	2.3
	原系统管路优化

	3
	系统的主要技术要求

	3.1
	工作原理：以空气压缩机抽取及压送空气为动力，在密闭的网管中传送物品

	3.2
	传输方式：单管/双向传输

	3.3
	控制方式：计算机实时监控，主控机控制全系统运行，分控机控制子系统运行

	3.4
	系统收发站数：5个站

	3.5
	管道外径：≥110mm

	3.6
	传送速度：

	3.6.1
	正常速度：5-8米/秒

	3.6.2
	半速：2.5-3米/秒

	3.6.3
	各工作站可设定传输速度

	3.7
	最小载重量≥1.5公斤

	★3.8
	满负荷最大传输距离：500米以上

	3.9
	平稳性：

	3.9.1
	启动及停止均有缓冲，无撞击平稳接收

	3.10
	安装方式

	3.10.1
	管道室内外均可安装，在室外安装时配有防露、防冻、防水、伸缩装置及措施

	3.10.2
	管道可穿过楼板安装

	3.11
	安全、可靠性

	3.11.1
	管道及部件应为防火材料、系统有防火装置

	3.11.2
	系统无气体泄漏、无气体污染。收发站、转换器、三向阀内气体密封圈为特制密封材料制成。

	3.11.3
	系统不对其它设备产生影响

	3.11.4
	可满足业主未来扩大分站数量的要求

	3.11.5
	系统易管理、易维护、易升级

	3.11.6
	系统具有较强的容错能力和故障恢复能力，传输中如发生断电，数据不会丢失，来电后能自动恢复，继续完成原定操作指令。

	3.11.7
	收发站、转换器、三向阀等定位控制采用非机械接触式传感器PCB电子智能定位。故障自诊自动排除。

	4
	系统各主要组成部分及技术要求

	4.1
	控制系统及机房设备

	4.1.1
	中央主控器:主控机CCU控制线路控制器LCU

	4.1.2
	电力供应:机房统一直流供电

	4.1.3
	控制方式：分布式并行控制，PC机实时监控

	4.1.4
	依据DIN40050的保护要求: IP50

	☆4.1.4.1
	可液晶显示动态文字

	4.1.4.2
	可显示动态图像

	4.1.4.3
	可控制全部系统

	4.1.4.4
	可实时监控整个系统的运转状态

	4.1.4.5
	可记录所有收发送记录

	4.1.4.6
	可显示故障区域及故障代码

	*4.1.4.7
	若某收发站有故障，可关闭此站，不影响整个系统的运行

	*4.1.4.8
	某一子系统有故障或关闭，不影响其它系统正常运行

	4.1.4.9
	可预置自动半速传送

	4.1.4.10
	可即时打印或存储打印

	4.1.4.11
	可做出统计数据

	4.1.4.12
	在业主监控中心设置监控装置，可与局域网连接，也可实现远程监控

	4.1.4.13
	要求一台主控器控制32台或以上空压机

	4.1.4.14
	CPU配置双核以上。

	4.1.4.15
	内存配置128Mb。

	4.1.4.16
	配置400Gb硬盘。

	4.1.4.17
	配置17″显示器。

	4.1.4.18
	操作系统应高于或达到WIN8

	4.1.2
	转换器

	4.1.2.1
	要求室内、外，水平、垂直位置均可安装

	4.1.2.2
	可在系统内由一主通道分支为若干条通道

	4.1.2.3
	转换器的类型：三向转接机

	4.1.2.4
	使用寿命：要求15年以上

	4.1.2.5
	预留可预见的系统扩展接口

	4.1.3
	空压机系统

	4.1.3.1
	可为整个系统提供动力

	4.1.3.2
	噪声db(A)说明噪声值，符合IEE标准

	4.1.3.3
	电源380V三相，要求由变频控制器控制运行

	4.1.3.4
	可根据需要安装在肿瘤楼地下室

	4.1.4
	回收站

	4.1.4.1
	可设置系统内任何一个收发站为系统兼容回收站

	4.1.5
	空气旁路装置

	4.1.5.1
	可减缓传输瓶到达目的站时的速度

	4.1.5.2
	材料：PVC

	4.2
	收发站及相关设备

	4.2.1
	收发站总体要求

	4.2.1.1
	类型：智能化工作站

	4.2.1.2
	工作站要求为上置式、严禁采用吸入式工作站，外观尺寸由各厂家自行填写

	4.2.1.3
	驱动方式为直流电机皮带驱动，具有过载保护

	4.2.1.4
	驱动类型：直流齿轮马达 

	4.2.1.5
	可用于传输瓶的接收和发送

	☆4.2.1.6
	工作条件：⑴具备收发功能；⑵无需手动开关门操作；⑶键盘操作；⑷中文信息动态界面（≥ 行）；⑸具备投放、接收、通过三个通道，实现免等待功能。

	4.2.1.7
	使用寿命要求15年以上

	4.2.1.9
	控制系统

	4.2.1.9.1
	点阵式液晶中文显示屏

	4.2.1.9.2
	可同时显示≥ 2行的信息

	4.2.1.9.3
	面板可按键输入并显示≥5位数的目的站代码

	4.2.1.9.4
	可上下翻页自动搜索地址薄

	4.2.1.9.5
	可中文显示目的站地址

	4.2.1.9.6
	可中文显示系统状态

	4.2.1.9.7
	可中文显示发送站地址

	4.2.1.9.8
	可中文显示操作提示

	4.2.1.9.9
	发送遇忙可自动排队等候

	4.2.1.9.10
	系统可设优先发送及优先接收及目的站转移，全套系统可设1—16个优先级

	4.2.1.9.12
	可设置缺省地址

	4.2.1.9.13
	操作键盘有发送/确认键

	4.2.1.9.14
	无基座，安装高度可调整式设计

	4.2.1.9.15
	可根据需要做成墙面嵌入式安装

	4.2.1.9.16
	可设无人状态拒绝接收

	4.2.2
	收发站接物筐

	4.2.2.1
	接收到站的传输瓶，并可通过收发站检测接物筐的装载情况

	4.2.2.2
	接物筐内有软垫

	4.2.3
	套管

	4.2.3.1
	可用于收发站及转换器与直管的连接

	4.2.3.2
	套管长度不低于130mm

	4.2.4
	传输瓶

	4.2.4.1
	用于装载需传送的物品

	4.2.4.2
	材料：工程塑料

	4.2.4.3
	两端有双旋盖，保护圈，密封性能好，可防止液体漏出

	4.2.4.3c
	传输瓶在管道中运行的噪音值，≤30dba

	4.2.5
	从下方到达装置

	4.2.5.1
	可用于传输瓶由下至上传送的末端站空气的吸入和排出

	4.2.5.2
	材料：PVC

	4.2.5.3
	运行中的噪音值≤30dba

	4.2.6
	从上方到达装置

	4.2.6.1
	可用于传输瓶由上至下传送的末端站空气的吸入和排出

	4.2.6.2
	材料：PVC

	4.2.6.3
	运行中的噪音值≤30dba

	4.3
	管路及安装材料

	4.3.1
	PVC直管

	4.3.1.1
	用于传输瓶在收发站之间传送的通道

	4.3.1.2
	外径:110mm

	4.3.1.3
	管道等级为国际建筑材料标准B1级

	4.3.2
	PVC弯管

	4.3.2.1
	用于连接成直角的PVC直管

	4.3.2.2
	内径105.4

	4.3.2.3
	外径110

	4.3.2.4
	转弯半径≥650mm

	4.3.3
	连接套管

	4.3.3.1
	用于同一水平PVC直管间的连接

	4.3.3.2
	材料：PVC

	4.3.3.3
	长度150

	4.3.4
	管路粘接剂

	4.3.4.1
	用于管道之间连接处的粘接和密封

	4.3.5
	控制和电源电缆

	4.3.5.1
	连接各转换器、收发站控制板

	4.3.5.2
	整机系统由机房统一直流供电

	4.3.6
	管路及安装材料

	4.3.6.1
	管道应达到建筑材料标准（国际标准B1级，适用温度-25°— +60°

	4.3.6.2
	管道具有耐磨性、防腐性和抗压性及抗静电性能。

	4.3.7
	管路夹

	4.3.7.1
	可将管道固定于墙面

	4.3.7.2
	材料

	4.3.8
	电线夹子

	4.3.8.1
	将电源电缆和控制电缆固定于PVC管道

	4.3.8.2
	材质为塑料

	4.3.9
	电源

	4.3.9.1
	电源为电子开关电源

	4.3.9.2
	具有防雷击、防杂波、防输出短路保护功能

	★4.3.9.3
	1个电源可供≥30个单元（收发站及转换器）

	4.3.9.4
	电源最远可传送≥1000米

	4.3.9.5
	输入电压容许范围为80—270VAC 50/60Hz

	4.3.9.6
	安全性：控制单元按办公室和工业标准通过测试(CE、UL、EMC等)

	4.3.9.7
	供电：100-120VAC 200-240VAC 50/60Hz输入 30VDC/6.7A 输出

	4.3.9.8
	保护种类：IP52(根据DIN40050)

	4.3.10
	三向阀

	4.3.10.1
	阀内通径应≥90mm


注：所有投标报价为设备送达使用地的价格。
二、工程施工
★1、工期：合同签订后90日历天内安装调试完毕并经采购方验收合格。
2、中标单位在施工过程中应确保施工人员自身及其它人员安全，做好安全技术工作，发生伤亡事故，一切责任由投标人承担，招标人概不负责。
3、中标单位在签订合同后，应根据招标文件的技术要求和图纸及其投标文件的施工方案进行施工设计，在招标签字同意后方可施工。并将施工节点图、施工方案、施工计划与拟进场的材料计划报招标人。
3、中标单位应在投标文件中配合土建方的施工进度总计划编制出施工进度方案。并提前出图、派人驻现场进行预留预埋的工作与土建方配合。
4、中标单位施工设计及实际进货的设备、材料的型号规格、数量、生产企业应符合投标文件和合同的承诺。设备、材料进场时应报检。如有变更，必须书面报告并征得采购方签认后方可变更。
5、中标单位施工中要严格按已批准的图纸要求施工，如发现图纸有误，必须修改，应立即与采购人联系，必须书面报告并征得采购人签认后方可变更。
6、施工中若发现有质量问题，招标人有权通知施工人员停工整改，由此引起的损失及工期延误由施工方自负。
三、项目验收及交货
1、项目质量按招标文件、投标承诺及国家和行业现行标准条款验收；施工完成后，双方派出有关人员进行全的质量检查，进行系统的总验收。完全达到双方签订的合同的要求后，进行工程的总移交。如未达到要求的，要求其返工，直到达到验收合格标准为止。
2、质量要求等级为优良。
3、具体验收、交货要求：
3.1控制系统、主要设备全部按图纸要求，安装完毕报检。
3.2 各种辅助设备安装完毕报检合格。
3.3 各种管道、阀件全部安装完毕报验。
3.4 所有用电设备与配电柜的电线（缆）连接及整个系统接地保护安装完毕报检。
3.5 各设备及系统均调试完毕，各项参数均达到设计指标要求。
3.6 系统使用试验情况正常、系统达到投入正常使用的条件。
四、质量保证和售后服务：
1、质量保证：
1.1自最终验收合格后，双方签署最终验收报告之日起为质量保证期，质保期不低于一年。质保期内正常使用中出现故障，由中标单位提供免费维修并更换损坏的硬件。
1.2在质量保证期内，设备及其配套设备如发生任何故障，要求中标单位提供7*24小时服务。发生故障时，投标人应在收到使用方电话通知后30分钟响应，1小时内给予解决方案。重大问题或其他无法立刻解决的问题应在12小时内解决或提出明确解决方案。在此期间如发生重大质量及安全问题可进行退货处理，退货发生的一切费用全部由投标人承担，也可进行更换，更换所发生的一切费用全部由投标人负责。中标单位应具有良好、迅速的售后服务能力，在对设备的如期交货、设备安装、及时解决设备故障及设备使用中技术问题的解答等方面具有良好的支持。
2、售后服务承诺：
2.1在设备的设计使用寿命期内，中标单位必须保证正常零部件的供应，确保设备的正常使用。质保期后如需更换零部件，中标单位必须以优惠价提供。
2.2质保期过后一年内由中标单位对设备提供免费维修，质保期过后维修中标单位必须只向用户收取交通费、住宿费和所更换部件的成本费。不得收取任何维修费用。
2.3上述质保期后，中标单位接到用户维修通知后二十四小时内响应，五个工作日内排除故障（节假日照常服务）。
2.4中标单位必须对所有部件终身维修服务；对设备定期维护保养。
2.5质保期外如发现设备存在设计质量问题，由中标单位负责解决并承担有关费用。
五、现场技术服务
1、中标单位派出设备生产厂家培训的工程师进行设备的现场服务。
2、现场工程师应与用户一起进行设备的开箱检验，设备质量问题的处理、安装和调试，试运行和验收；与用户协商设备的安装位置；全权处理现场出现的一切技术问题。
3、免费安装调试、人员培训、技术支持。
4、定期进行用户回访，及时处理用户意见。
5、所有软件终身免费升级。
6、验收后投标单位向招标人交付的有关资料：
6.1 合同规定的验收报告与竣工资料；
6.2 气动传输系统图；
6.3 所有设备及备件清单；
6.4 操作、使用及维修说明书；
6.5 其它应交付的有关资料及图纸。
★4、技术培训：
4.1培训内容：设备的基本工作原理，操作使用，保养维护等。
4.2培训日期及地点：设备安装试运行验收后，业主可委派1～2人技术员和所有操作相关人员在项目现场进行免费培训；必要时与用户协商另安排时间请专家讲课。培训人员和技术人员的旅差、食宿、培训场地和消耗品等费用由各自单位承担。这些费用可分别列出，并应记入投标价内。
4、人员培训：验收合格后七个工作日内投标人应完成对招标人使用人员的技术培训，招标人应积极配合。具体的培训时间和方式同中标人和招标人协商确定，培训工作由中标人负责。中标单位需为使用方培训2-3人，直至能独立操作，进行维护维修。
六、要求备品、备件、随机工具和相关技术资料齐全。
七、因投标人的过错，招标人有权要求退货并处以罚款。
八、付款方式：1、合同签定，材料到达现场后7日内，支付合同总金额的40%；2、设备安装调试验收开通运行7日内，支付合同总金额的55 %；3、第一年免费质保期满前7日内支付合同总金额的5%；4、每次合同款支付前中标单位必须开具正规税务发票。
十、施工时实际工程量与投标书计算工程量有增减。合同中约定或双方协商确定。
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