九台区人民医院医疗器械项目院内招标、询价公告（采购项目编号：JTQRMYYYLQX20210007 ）

依据公平、公正、公开的原则，九台区人民医院设备科就本采购项目组织院内招标、询价。现邀请符合条件的供应商参与投标，供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定,具体如下：

⑴具有独立承担民事责任的能力

⑵具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

⑶具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

⑷有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

⑸参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

⑹法律、行政法规规定的其他条件。

采购人可以根据医疗器械使用的特殊要求，规定供应商的特定条件。

实施细则

一、 采购项目编号: JTQRMYYYLQX20210007

二、 需求科室： 医养结合中心

三、 采购项目名称：静推泵、输液泵

四、数量：静推泵7台、输液泵7台

五、  项目采购预算（万元）：7.5万元

六、 投标供应商报名须知:

（1）投标供应商，报名现场交纸质版报名表（盖章），资质审核通过后，发送电子版至邮箱40971249@qq.com。

（2）投标代理人需要法人出具投标授权函，被授权人身份证反正面复印件，加盖公章并签字确认。

（3）投标人具有独立法人资格，具有有效的企业法人营业执照，营业范围满足本次招标要求的范围。（复印件需加盖原单位公章）。

（4）提供3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

七、 报名时间：2021年6月 10日到2021年6月17 日（上午8:30-11:00，下午13:00-15：00）。

八、 经审核符合条件的供应商，（标书一正、五副、报价单一式两份，分别单独封存，信封四角盖骑缝章，招标会提供）。

九、 地址: 长春市九台区福星大街100号门诊三楼设备科。

联系电话：0431-89590805  0431-89590785

联系人: 寇老师  单老师

注射泵技术参数

- 注射器规格：可自动识别5 mL 、10mL、20mL、30mL、50mL的注射器

内置29种注射器品牌，自定义一种，满足多科室需要

- 输注量范围：0ml～9999ml，＜1000ml以0.1ml步进，＞10001ml以1ml步进

- 流速范围：

5ml注射器： 0.1 mL/h～100mL/h

10mL注射器：0.1 mL/h～300mL/h ；

20mL注射器：0.1 mL/h～600mL/h；

30mL注射器：0.1 mL/h～900mL/h；

50mL注射器：0.1 mL/h～1300mL/h，

可按0.1mL/h递增或递减

- 流速误差：±2%

- 快速输注：

5ml注射器：100 ml/h

10ml注射器:100 ml/h ~300ml/h

20ml注射器:100 ml/h ~600 ml/h

30ml注射器:100 ml/h ~900 ml/h

50/60ml注射器:100 ml/h ~1300 ml/h

- 注射模式：简易模式、速度模式、时间容量模式、体重模式

- 运行界面显示：速度、累积量、注射器规格和品牌、运行状态、剩余时间、预制量、阻塞等级

- 丸剂量范围：1ml-20ml 可设

- 保持静脉开放（KVO）速度：0.1-1ml/h，速度可调

10.报警功能：外接电源掉电报警、电量不足报警、电机异常、电池耗尽、备用电池欠压报警、注射泵管道阻塞报警、接近注射完成报警、注射器脱落报警、注射完成报警、速度异常、操作遗忘、安装错误

- 其他功能：

自检功能：开机时自动检测关键部件，存在异常时报警或提升用户

快速输注：运行过程中可实现按量快速给药

交直流自动切换：当外接交流断电时可以自动切换到内部电池

时间输注：可以预定时间输注，输注泵按照用户输入的时间自动换算为流速

注射器自动识别功能

具有无线功能

各个通道可拆可分，并自带卡槽，无需任何辅助性条件组合成多道注射泵

11.内置电池工作时间：电池充足电的情况下，30ml/h注射流速，可连续工作约5小时

12.阻塞压力范围：高中低档可选，分别为：0.02Mpa-0.07 Mpa，0.05Mpa-0.10 Mpa，0.08Mpa-0.14Mpa

13.电源电压：交流输入：AC220V/ 50Hz，内部电池：DC9.6 V～DC10.1V

14.功耗：≤18VA

15.安全分类I 类、带内部电源的BF型普通设备，防水等级：IPX3

16.工作环境：环境温度： 5℃～40℃相对湿度：20%～90%大气压力：700 hPa -1060hPa

17.存储环境：包装好的注射泵贮存在相对湿度不超过93%（无凝露），无腐蚀性气体通风良好的室内，且室内温度条件为：-20℃～+55℃，大气压为700hPa～1060hPa

输液泵技术参数

- 大屏幕高清晰彩色LCD液晶显示，数值显示有小数位防错设计

- 输液器规格：标准PVC输液器，六档位设计

- 输液流速：1mL/h～1100mL/h，可按1mL/h递增或递减

- 输液量精度误差：±5%（普通输液器），泵内特有恒温装置

- 输液总量预置：1ml~9999ml，以1ml递增或递减

- 阻塞灵敏度：高（0.06MPa～0.1MPa）中（0.1MPa～0.14MPa）低（0.14MPa～0.18MPa）三档可选，并动态实时阻塞压力指示（DPS）

- KVO：4ml/h，当输液速度大于KVO速度时，输液完成以KVO速度运行；当输液速度小于KVO速度时，输液完成只发出报警，输液速度不变。

- 报警功能：气泡报警、阻塞报警、输完报警、开门报警、欠压报警、速度异常报警、遗忘操作报警

- 其他功能：

  - 具有输液累计量显示功能。

  - 具有交流电停止自动切换机内电池，给电池充电功能。

  - 具有快排、快输功能：停止状态为快排，速度为700ml/h，用于排除管路中的气泡；启动状态为快输，速度为700ml/h，用于对患者的快速输液。

  - 具有“滴数/分”、“毫升/小时”与“时间-预置量”三种输液速度设置方式。

  - 具有报警声消除功能，即静音功能。部分报警音在消除2分钟内再次启动。

  - 具有开机自检功能：输液泵上电后，系统进行自检。

  - 具有记忆功能：输液泵可对关机前最后一次正确输液参数进行记录，并可保留8年以上。

10.电源电压：交流输入：AC220V/50Hz 内部电池：DC9.6 V~DC10.1V

11.功耗：不大于20VA

12.内置电池工作时间：电池连续充电时间不小于8小时，在30ml/h可连续工作3小时以上

13.外形尺寸(mm)：174(长)×126（宽）×215（高）

14.重量：约2.5kg

15.安全分类：I 类、带内部电源的BF型普通设备，防水等级：IPX1

16.工作环境：环境温度： 10℃~30℃，相对湿度：30%~75%，大气压力：860 hPa -1060hPa

17.输液泵应在无强冲击振动，水和其它流体不能侵入装置内部，周围无腐蚀性气体的环境中工作