九台区人民医院医疗器械项目院内招标、询价公告（采购项目编号：JTQRMYYYLQX20210014）

依据公平、公正、公开的原则，九台区人民医院设备科就本采购项目组织院内招标、询价。现邀请符合条件的供应商参与投标，供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定,具体如下：

⑴具有独立承担民事责任的能力

⑵具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

⑶具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

⑷有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

⑸参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

⑹法律、行政法规规定的其他条件。

采购人可以根据医疗器械使用的特殊要求，规定供应商的特定条件。

实施细则

一、 采购项目编号: JTQRMYYYLQX20210014

二、 需求科室：康复医学科

三、 采购项目名称：电脑中频理疗仪

四、数量：1台

五、  项目采购预算：4.2万

六、 投标供应商报名须知:

（1）投标供应商，报名现场交纸质版报名表（现由于疫情原因可以直接将报名表扫描后发送电子邮件），发送电子版至邮箱40971249@qq.com。

（2）投标代理人需要法人出具投标授权函，被授权人身份证反正面复印件，加盖公章并签字确认。

（3）投标人具有独立法人资格，具有有效的企业法人营业执照，营业范围满足本次招标要求的范围。（复印件需加盖原单位公章）。

（4）提供3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

（6）投标金额超过项目采购预算的供货商将予以废标处理。

七、 报名时间：2021年12月 10日到2021年12月13 日。

八、 报名后经审核符合条件的供应商，（标书一正、五副（不含报价单）、报价单一式两份单独信封封装，信封四角盖齐缝章）。

注：疫情期间符合投标要求的供货商可直接将投标文件邮寄至下属地址进行非接触性开标，中标结果将在开标结束后3个工作日进行公示。

地址: 长春市九台区福星大街100号门诊三楼供应科。

联系电话：0431-89590805  0431-89590785

联系人: 寇老师  单老师

主要技术参数

- 工作频率：1kHz～16kHz，允差±10%

- 输出电流： 80mA±10%（工作频率≤1.5KHz，标准负载500欧姆）

100mA±10%（工作频率>1.5KHz，标准负载500欧姆）

- 调制频率范围：0—150Hz。

- 差频频率范围：0—200Hz。

- 调 幅 度：0%、25%、50%、75%、100%五种调幅度，调幅度允差±5%。

- 动态节律：4s—10s。

- 差频变化周期：15s—30s。

- 调制波：方波、正弦波、三角波、尖波、指数波、锯齿波、

- 等幅波以及它们的组合波形。

9、温热电极板温度：25℃～41℃

10、输出方式：双向调制波。

11、输出通道：

——8路普通输出通道，通道电流独立可调。

——≧2路温热输出通道，通道电流独立可调。

——≧4路平面干扰电。

——≧2路立体干扰电。

——≧2路直流离子导入。

12、系统结构：需要由计算机、移动式台车和治疗电极、患者电缆组成

13、软件功能：在WINDOWS下运行，具有新建病案治疗、已有病案治疗、自编治疗方案、病案管理、电极放置示意等功能。其中固定处方不少于100个、自编程处方不少于800个

14、工作环境：温度5℃～40℃，相对湿度≤80%

15、工作电压：交流220V，50Hz

16、输入功率：≤350VA

17、安全类型：I类BF型