九台区人民医院医疗器械项目院内招标、询价公告（采购项目编号：JTQRMYYYLQX20220001 ）

依据公平、公正、公开的原则，九台区人民医院设备科就本采购项目组织院内招标、询价。现邀请符合条件的供应商参与投标，供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定,具体如下：

⑴具有独立承担民事责任的能力

⑵具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

⑶具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

⑷有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

⑸参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

⑹法律、行政法规规定的其他条件。

采购人可以根据医疗器械使用的特殊要求，规定供应商的特定条件。

实施细则

一、 采购项目编号: JTQRMYYYLQX20220001

二、 需求科室： 产科

三、 采购项目名称：婴儿辐射台

四、数量：1台

五、  项目采购预算（万元）：3万元

六、 投标供应商报名须知:

（1）投标供应商，报名现场交纸质版报名表（现由于疫情原因可直接将报名表扫描后发送电子邮件），发送电子版至邮箱40971249@qq.com。

（2）投标代理人需要法人出具投标授权函，被授权人身份证反正面复印件，加盖公章并签字确认。

（3）投标人具有独立法人资格，具有有效的企业法人营业执照，营业范围满足本次招标要求的范围。（复印件需加盖原单位公章）。

（4）提供3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

（6）投标金额超过项目采购预算的供货商将予以废标处理。

七、 报名时间：2022年7月 4日到2022年7月7 日（上午8:30-11:00，下午13:00-15：00）。

八、 报名后经审核符合条件的供应商，（标书一正、五副、报价单一式两份，分别单独封存，信封四角盖骑缝章，招标会提供）。

注：疫情期间符合投标要求的供货商可直接将投标文件邮寄至下属地址进行非接触性开标，中标结果将在开标结束后3个工作日发布于院官网进行公示。

地址: 长春市九台区福星大街100号门诊三楼设备科。

联系电话：0431-89590805  0431-89590785

联系人: 寇老师  单老师

技术参数要求

1.工作电源：AC220V/ 50HZ

2.输入功率：≤600VA

3.控温方式：预热、手控、肤温三种控制

4.肤温控温范围：32℃～37.5℃

5.肤温显示范围：5℃～65℃

6.控温精度：≤0.5℃

7.皮肤温度传感器精度：±0.2℃内

8.床面温度均匀性：≤2℃

9.辐射箱水平角度：0°～90°双向转动

10.婴儿床倾斜角度：三档可调

11.APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声光提示

12.故障报警：断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等

基本配置：

1.辐射箱

2.控制仪

3.婴儿床

4.托盘

5.输液架

6机架