九台区人民医院医疗器械项目院内招标、询价公告（采购项目编号：JTQRMYYYLQX20220008 ）

依据公平、公正、公开的原则，九台区人民医院设备科就本采购项目组织院内招标、询价。现邀请符合条件的供应商参与投标，供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定,具体如下：

⑴具有独立承担民事责任的能力

⑵具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

⑶具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

⑷有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

⑸参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

⑹法律、行政法规规定的其他条件。

采购人可以根据医疗器械使用的特殊要求，规定供应商的特定条件。

实施细则

一、 采购项目编号: JTQRMYYYLQX20220008

二、 需求科室：急诊科

三、 采购项目名称：灌流机

四、数量：1台

五、  项目采购预算（万元）：5

六、 投标供应商报名须知:

（1）投标供应商，报名现场交纸质版报名表（现由于疫情原因可直接将报名表扫描后发送电子邮件），发送电子版至邮箱40971249@qq.com。

（2）投标代理人需要法人出具投标授权函，被授权人身份证反正面复印件，加盖公章并签字确认。

（3）投标人具有独立法人资格，具有有效的企业法人营业执照，营业范围满足本次招标要求的范围。（复印件需加盖原单位公章）。

（4）提供3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

（6）投标金额超过项目采购预算的供货商将按废标处理。

七、 报名时间：2022年10月22日到2022年10月25 日（上午8:30-11:00，下午13:00-15：00）。

八、 报名后经审核符合条件的供应商，（标书一正、五副、报价单一式两份，分别单独封存，信封四角盖骑缝章，招标会提供）。

注：疫情期间符合投标要求的供货商可直接将投标文件邮寄至下属地址进行非接触性开标，中标结果将在开标结束后3个工作日发布于院官网进行公示。

地址: 长春市九台区福星大街100号门诊三楼设备科。

联系电话：0431-89590785

联系人: 单宏伟

血液灌流机招标技术参数

| 基本参数 |  |
| --- | --- |
| 1．外形尺寸 | 外形尺寸：470mm*405mm*575m |
| 2．重量 | 重量约19kg（不含台车） |
| 3.功率 | 约200VA |
| 4.电源 | 电源电压：220V±10%；电源频率：50Hz±2Hz |
| 技术参数 |  |
| 1.适用管路 | 内径为ф8mm和ф6mm的标准泵管 |
| 2.血泵流量调节范围 | 9mL～450mL/min（ф8mm）；6mL～300mL/min（ф6mm） |
| 3.泵预置量 | 最大可达99999mL，血泵连续运转达8小时以上，累计量自动清零。 |
| 4.血泵精度 | 通过单片机动态反馈和实时补偿控制，能够将血液流量精度控制在±5%范围内，达到人工心肺机用滚压式血泵的标准 |
| 5.肝素泵流量调节范围 | 0.5～10mL/h |
| 6.肝素泵流量精度 | ±5 % |
| 7.动脉压 | 压力显示/报警范围：－20kPa～＋38kPa，显示精度±1kPa，报警误差±2kPa；监测范围：-150mmHg～+285mmHg |
| 8.静脉压 | 报警限设置范围：－18kPa～＋40kPa，报警误差±2kPa，当报警下限设置低于＋1.3kPa，设备运行时“工作指示”灯闪烁，以表明设备处于超安全极限运行状态。 |
| 9.血液保温器加热范围 | 36～41℃，显示精度±0.1℃。 |
| 10.电源供电 | 采用模块化开关电源供电，能适应更宽范围的电压波动。即使电压波动超过±20%，也能保证设备稳定工作 |
| 安全监测参数 |  |
| 1. 气泡报警 | 静脉回血管内发现气泡，血泵自动停转，阻流夹阻断，伴声光和文字提示。 |
| 2. 液位报警 | 静脉壶内血液面低于传感器位置，血泵自动停转，阻流夹阻断，伴有声光报警和文字提示 |
| 3. 压力报警 | 管路内动(灌流器前压)、静脉压力超过报警上下限设置范围，血泵自动停转，伴有声光报警和文字提示 |
| 4. 结束报警 | 含系统时间（治疗时间）到、肝素时间到、泵预置量到三项结束报警提示 |
| 5. 泵盖报警 | 打开泵盖，血泵自动停转并有报警声音提示 |
| 6. 肝素推注完报警 | 注射器内肝素推注到底，肝素泵自动停止，伴有声光报警和文字提示。 |
| 7. 肝素阻塞报警 | 管路扭曲或阻塞致无法推注肝素，肝素泵自动停止，伴有声光和文字提示 |
| 8. 环境温度低报警 | 环境温度低于20℃时，启动血泵，加热器自动启动，伴有短暂声光报警 |
| 9.机内温度高报警 | 设有机内高温报警功能，能够避免因散热不畅导致电子元件长时间在高温环境下工作的危害，有利于延长产品使用寿命。 |
| 10. 加热器超温报警 | 具备加热和模糊控制模式，保证加热温度始终处于恒温状态，安全可靠, |
| 11. 电源供电中断报警 | 当工作中出现供电中断，有报警声音提示 |