九台区人民医院医疗器械项目院内招标、询价公告（采购项目编号：JTQRMYYYLQX20220006 ）

依据公平、公正、公开的原则，九台区人民医院设备科就本采购项目组织院内招标、询价。现邀请符合条件的供应商参与投标，供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定,具体如下：

⑴具有独立承担民事责任的能力

⑵具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

⑶具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

⑷有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

⑸参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

⑹法律、行政法规规定的其他条件。

采购人可以根据医疗器械使用的特殊要求，规定供应商的特定条件。

实施细则

一、 采购项目编号: JTQRMYYYLQX20220006

二、 需求科室：急诊科

三、 采购项目名称：转运呼吸机

四、数量：1台

五、  项目采购预算（万元）：5

六、 投标供应商报名须知:

（1）投标供应商，报名现场交纸质版报名表（现由于疫情原因可直接将报名表扫描后发送电子邮件），发送电子版至邮箱40971249@qq.com。

（2）投标代理人需要法人出具投标授权函，被授权人身份证反正面复印件，加盖公章并签字确认。

（3）投标人具有独立法人资格，具有有效的企业法人营业执照，营业范围满足本次招标要求的范围。（复印件需加盖原单位公章）。

（4）提供3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

（6）投标金额超过项目采购预算的供货商将按废标处理。

七、 报名时间：2022年10月22日到2022年10月25 日（上午8:30-11:00，下午13:00-15：00）。

八、 报名后经审核符合条件的供应商，（标书一正、五副、报价单一式两份，分别单独封存，信封四角盖骑缝章，招标会提供）。

注：疫情期间符合投标要求的供货商可直接将投标文件邮寄至下属地址进行非接触性开标，中标结果将在开标结束后3个工作日发布于院官网进行公示。

地址: 长春市九台区福星大街100号门诊三楼设备科。

联系电话：0431-89590785

联系人:单宏伟

急救转运呼吸机招标参数

- 适用于成人和儿童的急救转运呼吸机

- 驱动方式：气动电控

3. 控制方式：容量控制、压力控制，时间切换

4. 显示方式：不小于5寸彩色显示屏

5. 电源：AC100V～240V，50Hz/60Hz；DC12V；内置电池（续航不少于4.5小时）

6. 具备海拔补偿功能

7. 具备窒息后备通气功能

8. 具备手动通气和吸气保持功能

9. 应至少具备以下通气方式： VCV，PCV、SIGH、SIMV-V、SIMV-P、SPONT/PSV，CPAP, Manual

- . 参数设置：

10.1 潮气量设置范围不小于： 0-2000ml

10.2 呼吸频率设置范围不小于：1~120bpm

10.3 可设置屏气时间：0~5s

10.4 压力控制水平：5～50cmH2O

10.5 呼气末正压：0~30cmH2O

10.6 具有流速触发和压力触发功能：

压力触发灵敏度：-20cmH2O ~ 0cmH2O

流速触发灵敏度：2~30L/min

10.7氧浓度：40%~100%   连续可调

11. 监测：潮气量、分钟通气量、峰值压力、总计呼吸频率、氧浓度，呼气末正压，触发显示、交流供电指示、直流供电指示、充电指示、电池电量监测

12. 呼吸波形监测：压力-时间波形，流速-时间波形

13. 报警：气道压力上限、气道压力下限、分钟通气量上限、下限报警、持续气道压力高报警、窒息、交流电源断电、电池电量低、气源压力低报警、系统故障报警等

14. 多种供电方式：车载、适配器、内部电池、外接备用电池

15. 多种安装方式：车载、携带、箱式3种固定安装方式，符合欧盟EN1789车载实验标准

16. 具有CE、CFDA认证

17. 符合IPX4防水等级

18. 符合EN1789救护车车载标准