九台区人民医院医疗器械项目院内招标、询价公告（采购项目编号：JTQRMYYYLQX20220007 ）

依据公平、公正、公开的原则，九台区人民医院设备科就本采购项目组织院内招标、询价。现邀请符合条件的供应商参与投标，供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定,具体如下：

⑴具有独立承担民事责任的能力

⑵具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

⑶具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

⑷有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

⑸参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

⑹法律、行政法规规定的其他条件。

采购人可以根据医疗器械使用的特殊要求，规定供应商的特定条件。

实施细则

一、 采购项目编号: JTQRMYYYLQX20220007

二、 需求科室：急诊科

三、 采购项目名称：麻醉机、呼吸机消毒机

四、数量：1台

五、  项目采购预算（万元）：15

六、 投标供应商报名须知:

（1）投标供应商，报名现场交纸质版报名表（现由于疫情原因可直接将报名表扫描后发送电子邮件），发送电子版至邮箱40971249@qq.com。

（2）投标代理人需要法人出具投标授权函，被授权人身份证反正面复印件，加盖公章并签字确认。

（3）投标人具有独立法人资格，具有有效的企业法人营业执照，营业范围满足本次招标要求的范围。（复印件需加盖原单位公章）。

（4）提供3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

（6）投标金额超过项目采购预算的供货商将按废标处理。

七、 报名时间：2022年10月22日到2022年10月25 日（上午8:30-11:00，下午13:00-15：00）。

八、 报名后经审核符合条件的供应商，（标书一正、五副、报价单一式两份，分别单独封存，信封四角盖骑缝章，招标会提供）。

注：疫情期间符合投标要求的供货商可直接将投标文件邮寄至下属地址进行非接触性开标，中标结果将在开标结束后3个工作日发布于院官网进行公示。

地址: 长春市九台区福星大街100号门诊三楼设备科。

联系电话：0431-89590785

联系人:单宏伟

麻醉机、呼吸机消毒机（复合醇）招标参数

1、适用范围：适用于麻醉机、呼吸机内部回路消毒。消毒因子：纯氧制备活氧、复合醇、过氧化氢（过氧化氢与复合醇不混合使用），需提供注册证及消毒生产许可证佐证。

2、产品级别：

2.1产品获得国家二类医疗器械许可证、注册证、消毒产品生产企业卫生许可证（需提供官方网站可查询的网站截图）；

2.2产品资质：国家食品药品监督管理局对医疗器械电磁兼容性EMC检测报告；

2.3消毒器械备案及消毒液均具备消毒产品卫生安全评价报告。

2.4消毒产品（消毒设备及消毒液）需提供检测报告、说明书、标签等文件佐证，提供文件可通过全国消毒产品网上备案查询。

3、消毒级别：

3.1杀灭芽孢，符合卫生部对消毒设备高水平消毒要求，枯草杆菌黑色变种芽孢灭菌对数值：>3.00。（提供国家政府机构监测报告为准）

3.2对脊髓灰质炎病毒的平均灭活对数值≥4.00，达到《消毒技术规范》2002年版标准要求。

3.3对白色念珠菌杀灭对数值均＞4.00，对大肠杆菌杀灭对数值＞5.00，对金黄色葡萄球菌杀灭对数值＞5.00，对鬼分支杆菌脓肿亚种的杀灭对数值＞4.00，对铜绿假单胞菌杀灭对数值＞5.00，符合卫生部《消毒技术规范》（2002年版）的要求。

3.3人类冠状病毒灭活对数值均≥4.00，符合《消毒技术规范》（2002年版）的要求。

4、消毒时间：

4.1呼吸机消毒30分钟消毒，10分钟干燥解析，节省使用时间（非手动可调）；

4.2麻醉机消毒15分钟雾化，60分钟消毒，30分钟干燥。

4.3 复合醇消毒模式：常规模式包含消毒模式和解析模式，消毒周期≤40分钟；

4.3自定义模式：可实现1-240分钟自定义设定。

5、报警功能：

（1）输入臭氧浓度过低发生报警；

（2）温度检测：OMRON温度控制装置，具有超温报警提示功能。消毒过程中，实时自动监测消毒机内部温度并自动报警，杜绝温度过高造成臭氧浓度自动下降而影响消毒效果。

（3）消毒液无液报警。

6、消毒机采用纯氧制活氧的消毒原理，避免了空气制臭氧产生的氮氧化物对机器内部的腐蚀与残留。高压臭氧直接进入内部呼吸回路，作用于感染根源；一次操作即可对呼吸机内部呼吸回路全方位（包括吸入端、呼出端和内部回路）高水平消毒。

7、消毒机提供双循环、六出口消毒系统与运行呼吸机进出端同时完成动态消毒。(提供专利证书)

8、 输入臭氧浓度：≥100mg/m3；排气口的O3浓度：100mg/m3-160mg/m3，为确保最佳消毒效果，消毒过程中臭氧浓度为152.361mg/m3；H2O2浓度：12% (w/w)，不得低于最小值。（提供国家政府机构监测报告为准）

9、臭氧排放浓度：≤0.16mg/m3；并保证内回路外环境O3 浓度＜0.003 mg/m3，低于国家标准，可人机共存，确保使用时手术室无污染，无需单独操作空间，无消毒场所面积大小要求。

10、消毒过程中，无需使用一次性过滤装置，减少医院消毒费用，可人机共存，确保使用时手术室无污染，无需单独操作空间，无消毒场所面积大小要求。

11、机器内部内置解析一套系统，在消毒过程中动态解析。

12、自动干燥：干燥模式采用恒温进行，确保内回路干燥彻底、无水分残留，保证消毒效果。

13、消毒机及其内部均采用美国FLEX耐腐蚀材料构成，保证气体无泄漏，以及机体的稳定型和寿命，有效延长消毒机使用寿命。

14、消毒机具备高压纯氧制造活氧系统、高压氧气输入终端（0.3Mpa-0.5Mpa）、高压活氧输出终端（0.3Mpa-0.5Mpa）、自动模拟呼吸系统等装置，满足呼吸在开机状态下动态消毒，从而对呼吸机吸入端和呼出端都能消毒。

15、机器的消毒记录可追溯打印。可以补打消毒记录，便于医院管理。

16、打印消毒记录：消毒结束后，可打印消毒记录，方便使用方查验。

17、人机对话模式：本消毒机采用7寸彩色触摸屏，中文显示，方便使用者对设备的操控。

18、消毒机固定程序（非手动可调模式）：臭氧加过氧化氢消毒模式、醇类复合消毒模式、呼吸机吸入端消毒模式、功能表模式。

19、复合醇消毒液的适用于麻醉机和呼吸机的消毒，避免不当选择消毒液导致麻醉机或呼吸机损坏。

20、雾化量(ml/min)：0.2ml/min±0.02ml/min

21、双重解析和独特的残气吸收系统，确保工作环境无污染。消毒完成后内回路内臭氧残留量为0.023 mg/m3（符合国家对室内空气质量标准的要求）,过氧化氢残留量为0.001g/㎡，低于国家要求标准。（以提供国家政府机构监测报告为准）开机累计72小时对不锈钢片腐蚀率为0mm/a（以提供国家政府机构监测报告为准）.

22、复合醇消毒液成分明确：应包含75%的乙醇及葡萄糖酸氯己定。

23、呼吸机使用范围：可适用于科室内有创呼吸机、无创呼吸机、转运呼吸机等各种类型的呼吸机，消毒部位包含呼吸机的吸入端及呼出端消毒，适用范围广，能够节约科室成本。

24、消毒机配件配备稳压装置：保证进入呼吸机的消毒气体压力值再0.3MPA到0.5MPA之间，保证消毒效果的同时又不损伤呼吸机。

25、复合醇消毒液无粘性，避免损伤消毒机（提供无粘性报告佐证）。

26、其他：噪声≤55dB；电源：AC220V±22V/50Hz±1Hz；功率：≤1500VA。