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九台区人民医院医疗器械项目院内招标、询价公告（采购项目编号：JTQRMYYYLQX20220011 ）

依据公平、公正、公开的原则，九台区人民医院设备科就本采购项目组织院内招标、询价。现邀请符合条件的供应商参与投标，供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定,具体如下：
⑴具有独立承担民事责任的能力
⑵具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
⑶具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
⑷有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
⑸参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
⑹法律、行政法规规定的其他条件。
采购人可以根据医疗器械使用的特殊要求，规定供应商的特定条件。
实施细则
一、 采购项目编号: JTQRMYYYLQX20220011
二、 需求科室：检验科
三、 采购项目名称：流式细胞仪
四、数量：1台
五、  项目采购预算（万元）：19
六、 投标供应商报名须知:
（1）投标供应商，报名现场交纸质版报名表（现由于疫情原因可直接将报名表扫描后发送电子邮件），发送电子版至邮箱40971249@qq.com。
（2）投标代理人需要法人出具投标授权函，被授权人身份证反正面复印件，加盖公章并签字确认。
（3）投标人具有独立法人资格，具有有效的企业法人营业执照，营业范围满足本次招标要求的范围。（复印件需加盖原单位公章）。
（4）提供3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。
（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。
（6）投标金额超过项目采购预算的供货商将按废标处理。
七、 报名时间：2022年11月14日到2022年11月17 日（上午8:30-11:00，下午13:00-15：00）。
八、 报名后经审核符合条件的供应商，（标书一正、五副、报价单一式两份，分别单独封存，信封四角盖骑缝章，招标会提供）。
注：疫情期间符合投标要求的供货商可直接将投标文件邮寄至下属地址进行非接触性开标，中标结果将在开标结束后3个工作日发布于院官网进行公示。
地址: 长春市九台区福星大街100号门诊三楼设备科。
联系电话：0431-89590785
联系人: 单宏伟

流式细胞仪招标参数

1、激光器：全固体激光器，以确保在长时间工作状态下激光器保持稳定的高性
能
2、灵敏度;FITC <200 MESF; PE <100 MESF;
3、荧光通道：红光通道：APC, APC-Cy7；蓝光通道：FITC, PE, PerCP, PE-Cy7。
4、采样速度：不低于 30000 颗粒/秒
5、携带污染率：<0.5%
6、绝对计数：采用体积法绝对计数，精确度高 (CV<3%），准确性好（士3%） 无
需配套绝对计数管
7、上样方式：全自动定量泵上样，支持EP管，96孔板，流式管三种上样方式；
鞘液流速 10-60uL/min，样本测量速度任意设置。
8、样本流速：分别为低速、中速和高速。也允许手动连续调节样本流速。
9、外形尺寸等，小巧，空间占用小
10、标配自动加样器：兼容各种上样管，实现 40 管及96孔板的高速上样，满足客户高通量检测需求
11、最小上样体积：小于 10u1
12、可支持中、英文操作界面和软件
13、国产设备。仪器及配套试剂具有国家食品药品监督管理局注册证并有医疗器械注册证。
14，有淋巴细胞分群、細胞因子、PDI、颗粒酶穿孔素等相关试剂盒。
15、有流式细胞仪前处理机。
16、投标产品全国市场占有率不低于15%；试剂市场占有率不低于30%。
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