九台区人民医院医疗器械项目院内招标、询价公告（采购项目编号：JTQRMYYYLQX20230005 ）

依据公平、公正、公开的原则，九台区人民医院设备科就本采购项目组织院内招标、询价。现邀请符合条件的供应商参与投标，供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定,具体如下：

⑴具有独立承担民事责任的能力

⑵具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

⑶具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

⑷有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

⑸参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

⑹法律、行政法规规定的其他条件。

采购人可以根据医疗器械使用的特殊要求，规定供应商的特定条件。

实施细则

一、 采购项目编号: JTQRMYYYLQX20230005

二、 需求科室：重症医学科

三、 采购项目名称：医用控温仪

四、数量：1套

五、  项目采购预算（万元）：2.9

六、 投标供应商报名须知:

（1）投标供应商，报名现场交纸质版报名表，或发送电子版至邮箱40971249@qq.com；报名表要求详细注明投标公司名称、投标项目、投标项目编号、加盖公章。

（2）投标代理人需要法人出具投标授权函，被授权人身份证反正面复印件，加盖公章并签字确认。

（3）投标人具有独立法人资格，具有有效的企业法人营业执照，营业范围满足本次招标要求的范围。（复印件需加盖原单位公章）。

（4）提供3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

（6）投标金额超过项目采购预算的供货商将按废标处理。

（7）因我院现有支气管镜主机不变，本次支气管镜将采用单一来源采购方式进行采购，可视喉镜将继续采用询价采购方式进行。

七、 报名时间：2023年2月10日到2023年2月14日（上午8:30-11:00，下午13:00-15：00）。

八、 报名后经审核符合条件的供应商，（标书一正、五副、报价单一式两份，分别单独封存，信封四角盖骑缝章，招标会提供）。

九、医院会根据院内日程安排符合报名要求的供应商来我院开标，具体日期以医院采购部门通知为准。

地址: 长春市九台区福星大街100号门诊三楼设备科。

联系电话：0431-89590785

联系人: 单宏伟

医用控温仪招标参数

  - 配置要求：主机一台、控温毯一条、控温帽一个

  - 需通过ISO9001质量管理体系认证，可提供专业的检测报告

  - 需通过ISO13485质量管理体系认证，可提供专业的检测报告

  - 需通过全项目电磁兼容EMC检测，抗电磁干扰能力强。符合YY0505-2012标准，可提供专业的检测报告。

  - 制冷方式：采用安全无氟压缩机，性能稳定，可长时间连续使用。

  - 加热方式：采用氮化硅加热系统，速度快。性能稳定。

  - 可以电脑自动控制，控温精确，运行数据随时查询。

  - 需配备双通道接口，毯帽可同时使用，也可分开独立使用。

  - 控温方式：机控（手动模式：三温控制）体控（自动模式）

  - 语音和声光智能报警功能：系统故障报警，水温超温报警，传感器脱落或损坏报警，缺水报警，除尘报警。

  - 控温帽、控温毯采用TPU材质，独特的蜂窝状设计，水循环更通畅。表面柔软，可任意折叠、卷曲、清洗、消毒，并配有同规格毯罩，易拆洗，美观、舒适。

  - 电源（AC）：220V±10%   50Hz±1Hz

  - 毯帽降温温度范围：1-40℃

  - 温度显示范围:-5-50℃

  - 控温精度：±0.1℃

  - 水温范围：-5-40℃

  - 噪音：≤45db

  - 整机功耗：660VA