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九台区人民医院医疗器械项目院内招标、询价公告（采购项目编号：JTQRMYYYLQX20230008 ）

依据公平、公正、公开的原则，九台区人民医院设备科就本采购项目组织院内招标、询价。现邀请符合条件的供应商参与投标，供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定,具体如下：
⑴具有独立承担民事责任的能力
⑵具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
⑶具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
⑷有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
⑸参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
⑹法律、行政法规规定的其他条件。
采购人可以根据医疗器械使用的特殊要求，规定供应商的特定条件。
实施细则
一、 采购项目编号: JTQRMYYYLQX20230008
二、 需求科室：供应室
三、 采购项目名称：全自动清洗消毒机
四、数量：一台
五、  项目采购预算（万元）：29.75
六、 投标供应商报名须知:
（1）投标供应商，报名现场交纸质版报名表（报名表自制），或发送电子版至邮箱40971249@qq.com；报名表要求详细注明投标公司名称、投标项目、投标项目编号、加盖公章。
（2）投标代理人需要法人出具投标授权函，被授权人身份证反正面复印件，加盖公章并签字确认。
（3）投标人具有独立法人资格，具有有效的企业法人营业执照，营业范围满足本次招标要求的范围。（复印件需加盖原单位公章）。
（4）提供3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。
（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。
（6）投标金额超过项目采购预算的供货商将按废标处理。
七、 报名投标截止时间：2023年5月10日下午1点30分。
八、 报名后经审核符合条件的供应商，（标书一正、五副、报价单一式两份，分别单独封存，信封四角盖骑缝章，招标会提供）。
九、开标时间与地点：2023年5月10日下午1点30分九台区人民医院三楼小会议室。
地址: 长春市九台区福星大街100号门诊三楼设备科。
联系电话：0431-89590785
联系人: 单宏伟
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	全自动清洗消毒器招标参数

	序号
	项目
	招标要求

	1
	容积
	≥520L

	2
	材质
	舱体：≥1.5mm厚316L不锈钢镜面板                                                                       清洗架：不锈钢，                                                                                                    外装饰罩：304不锈钢拉丝板

	3
	对接口
	清洗架注水口位于清洗腔体的侧面，以使清洗架每层水压一致从而保证每层清洗质量

	4
	舱体保温
	≥12mm橡塑海绵

	5
	开门方式
	自动下开门

	6
	通道类型
	双门通道型、双门可实现互锁

	7
	门玻璃
	防爆玻璃门，隔音隔热

	8
	门障碍
	关门遇障碍可自动返回

	9
	压紧方式
	门采用主动压紧方式（气缸压紧），密封可靠

	10
	门厚度
	≥22mm

	11
	快速管路设计
	快速预热水箱设计，双水箱设计，一个消毒水箱，一个清洗水箱。

	12
	干燥系统
	噪音≤65dB，双风机供风，双级加热系统

	13
	核心配件
	循环泵、气动阀、计量泵均为进口品牌，提供依据

	14
	计量泵
	2个 （加清洗液泵 1个；加上油液泵 1个）

	15
	循环泵
	不锈钢泵体，流量最大900L/分钟

	16
	阀门
	进口气动阀，口径可达2寸、性能可靠

	17
	空气过滤器
	H13级，效率≥99.99%，过滤精度≤0.3 um；

	18
	控制方式
	采用德国西门子PLC控制；
通过数字量和模拟量扩展模块进行扩展；
具有故障自动检测功能，故障声音报警功能；
抗干扰能力强，稳定性高。

	19
	界面显示
	5.7寸彩色触摸屏，能动态的显示设备各个功能部件的运行状态及设备运行的各个状态参数；
具有报警信息显示功能；
适合高温、高湿环境，稳定性高；
64K彩色显示，有较好的立体感，画面显示细腻。

	20
	流程控制
	预洗、清洗、漂洗一、漂洗二、消毒、干燥全过程由控制器自动控制，保证设备稳定、有序的运行。

	21
	安全保护
	超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源；
防干烧保护装置：水位低造成加热管干烧时，系统自动切断加热电源；
风压低保护装置：风压过低造成空气加热管干烧时，系统自动切断加热电源。
门障碍保护装置：门在关闭过程中遇到阻碍时，会停止关门，并且向相反方向运行。
电机过流保护装置：设备电机过载时，过流保护开关动作，电机停止工作。

	22
	记录方式
	可自动打印过程曲线、并记录A0值；可连接追溯系统。

	23
	程序名称
	9套预置程序，21套自定义程序，用户可根据需要进行程序编辑。

	24
	流程控制
	预洗、清洗、漂洗一、漂洗二、消毒、干燥全过程由控制器自动控制，保证设备稳定、有序的运行。

	25
	运行时间
	≤35分钟，提供标准程序的打印记录。

	26
	节能
	≤水耗量35L/步，比常规产品节约35%水、电、汽、清洗液上油液

	27
	外形尺寸
	≤1300*1900*1050（宽高深）

	28
	舱体尺寸
	800*700*930

	29
	设备净重
	≤550Kg

	30
	设备运行重量
	≤650Kg

	31
	清洗温度
	45℃

	32
	消毒温度
	80℃～93℃可调

	33
	干燥温度
	70～120℃

	34
	加热方式
	蒸汽加热

	35
	耗电量
	≤2.8度/循环

	36
	耗汽量
	≤7.8Kg/循环
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