九台区人民医院医疗器械项目院内招标、询价公告（采购项目编号：JTQRMYYYLQX20230010 ）

依据公平、公正、公开的原则，九台区人民医院设备科就本采购项目组织院内招标、询价。现邀请符合条件的供应商参与投标，供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定,具体如下：

⑴具有独立承担民事责任的能力

⑵具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

⑶具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

⑷有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

⑸参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

⑹法律、行政法规规定的其他条件。

采购人可以根据医疗器械使用的特殊要求，规定供应商的特定条件。

实施细则

一、 采购项目编号: JTQRMYYYLQX20230010

二、 需求科室：手术室2套、心血管一1套、心血管二1套、心血管三1套。

三、 采购项目名称：防辐射铅衣

四、数量：5套

五、  项目采购预算（万元）：3.6

六、 投标供应商报名须知:

（1）投标供应商，报名现场交纸质版报名表（报名表自制），或发送电子版至邮箱40971249@qq.com；报名表要求详细注明投标公司名称、投标项目、投标项目编号、加盖公章。

（2）投标代理人需要法人出具投标授权函，被授权人身份证反正面复印件，加盖公章并签字确认。

（3）投标人具有独立法人资格，具有有效的企业法人营业执照，营业范围满足本次招标要求的范围。（复印件需加盖原单位公章）。

（4）提供3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

（6）投标金额超过项目采购预算的供货商将按废标处理。

七、 报名时间：2023年6月29日到2023年7月3日（上午8:30-11:00，下午13:00-15：00）。

八、 报名后经审核符合条件的供应商，（标书一正、五副、报价单一式两份，分别单独封存，信封四角盖骑缝章，招标会提供）。

九、医院会根据院内日程安排符合报名要求的供应商来我院开标，具体日期以医院采购部门通知为准。

地址: 长春市九台区福星大街100号门诊三楼设备科。

联系电话：0431-89590785

联系人: 单宏伟

- 医用X射线防护衣产品技术参数

1）防护服需采用多层制作工艺以确保柔软舒适，前面采用四层0.125mmp，进口超轻超柔超薄防护材料组合成0.5mmpb，背面采用二层0.125mmpb组合0.25mmpb；

2）铅当量：前面≥0.5mmPb，后面及袖子≥0.25mmPb

3）表面面料需为防水指数大于1000的射线防护服专用设计，轻，耐磨，耐用，易清洁，可用酒精擦洗。

4）表面材料有多种颜色、图案可供选择，以便区分，避免交叉污染。

5）防护衣可根据每位医生的身高腰围肩宽提供量身定做服务，分体防护衣的裙子选择最佳人性化工艺设计（在两侧胯部弧形设计使医生在手术间歇不解开裙子坐下时也无紧绷感觉，同时设计更加合理的裙子专用支撑腰带，减轻腰部受力避免裙子脱落），整体穿着舒适合体，重量和有效防护达到最佳。

6）防护衣可提供半袖和无袖选择，一体式和分体式选择，量身定做的制作使手术中穿着舒适轻便。

7）铅衣配备有口袋以便放剂量卡。

8）每件铅衣绣上医生名字或绣上名字加日期，方便推算衣服有效日期。

9）铅衣选择对人体安全无害的材料，采用优质魔术贴、缝线。