九台区人民医院医疗器械项目院内招标、询价公告（采购项目编号：JTQRMYYYLQX20230011 ）

依据公平、公正、公开的原则，九台区人民医院设备科就本采购项目组织院内招标、询价。现邀请符合条件的供应商参与投标，供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定,具体如下：

⑴具有独立承担民事责任的能力

⑵具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

⑶具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

⑷有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

⑸参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

⑹法律、行政法规规定的其他条件。

采购人可以根据医疗器械使用的特殊要求，规定供应商的特定条件。

实施细则

一、 采购项目编号: JTQRMYYYLQX20230011

二、 需求科室：麻醉科

三、 采购项目名称：输血输液加温器

四、数量：1台

五、  项目采购预算（万元）：4.2

六、 投标供应商报名须知:

（1）投标供应商，报名现场交纸质版报名表（报名表自制），或发送电子版至邮箱40971249@qq.com；报名表要求详细注明投标公司名称、投标项目、投标项目编号、加盖公章。

（2）投标代理人需要法人出具投标授权函，被授权人身份证反正面复印件，加盖公章并签字确认。

（3）投标人具有独立法人资格，具有有效的企业法人营业执照，营业范围满足本次招标要求的范围。（复印件需加盖原单位公章）。

（4）提供3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

（6）投标金额超过项目采购预算的供货商将按废标处理。

七、 报名时间：2023年6月29日到2023年7月3日（上午8:30-11:00，下午13:00-15：00）。

八、 报名后经审核符合条件的供应商，（标书一正、五副、报价单一式两份，分别单独封存，信封四角盖骑缝章，招标会提供）。

九、医院会根据院内日程安排符合报名要求的供应商来我院开标，具体日期以医院采购部门通知为准。

地址: 长春市九台区福星大街100号门诊三楼设备科。

联系电话：0431-89590785

联系人: 单宏伟

输血输液加温仪技术参数

1、主机结构：一体化加温接口、加压接口、断流检测接口设计，主机预留接口不少于6个。

1.1设备用途：对液体进行压力控制下的持续加温加压快速输注。

1.2设备功能：一台主机可实现双通道加温功能接口+预留双通道加压输注功能接口+预留双通道气泡断流检测功能接口。

1.3 TFT彩色液晶屏显示，屏幕≥3.6寸。

2.1具有双通道输血输液加温功能接口。

2.2加温管的稳定输出温度范围为33℃～43℃。

2.3温度调节步长≤0.6℃，温度精度0.1℃。

2.4加温管及加温管电缆线长度≥1.5米。

2.5具有过温保护提醒功能，过温能紧急停止加温，并且有过温报警提醒声音和屏幕显示，按下“加温开关”按键解除报警，当前功能处于待机状态。

2.6主机屏幕显示设置温度、实时监测温度、温度报警信息、气泡断流检测报警信息。

3可在主机上升级双通道断流检测功能，并且预留双通道断流检测接口。

4、可在主机上升级双通道加压功能，并且预留双通道加压接口。

5、额定输入功率：≤150VA。

6、主机使用寿命≥8年。