九台区人民医院医疗器械项目院内招标公告（采购项目编号：JTQRMYYYLQX20230018）

依据公平、公正、公开的原则，九台区人民医院设备科就本采购项目组织院内招标、询价。现邀请符合条件的供应商参与投标，供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定,具体如下：

⑴具有独立承担民事责任的能力

⑵具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

⑶具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

⑷有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

⑸参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

⑹法律、行政法规规定的其他条件。

采购人可以根据医疗器械使用的特殊要求，规定供应商的特定条件。

实施细则

- 采购项目编号: JTQRMYYYLQX20230018

- 需求科室：输血科、心血管二

- 三、采购项目名称：凝血分析仪;血栓弹力图医疗器械项目

- 采购明细：

- 指尖ACT：1台

- 血栓弹力图：1台

- 项目采购预算（万元）：8

六、投标供应商报名所需材料:

（1）供应商《营业执照》（三证合一），代理人需要法人出具授权函。

（2）医疗器械注册证（如无医疗器械注册证，出具不属于医疗器械管理范畴的政府官方的声明）

（3）生产厂家或一级代理商的授权或者证明产品合法来源的相关材料，授权及相关证明在有效期内，不得过期。。

（4）设备及配套使用耗材必需符合国家相关规定，专机专用，并提供配套耗材清单以及耗材使用范围佐证文件,填写附件中配套耗材明细表。

（5）提供国家企业信用信息公示系统网站的基础信息截图（包含营业执照信息、股东及出资信息、主要人员信息），3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

（6）具备法律、行政法规规定的供应商资质及证明材料。

（7）本次报名和开标将以电子开标形式进行，需将报价单、公司资质等投标文件扫描存储至加密U盘，U盘密码封存至档案袋中并盖封口章。邮寄至本院采购部门；项目开标时现场由医院纪检部门及相关使用科室监督，保证公正公开。

- （8）邮寄地址及收件人：长春市九台区人民医院设备科

- 单宏伟(0431-89590785)

（9）投标金额超过项目采购预算的供货商将按废标处理。

七、报名截止时间：2023年12月28日上午9点

八、开标时间及地点：2023年12月28日下午1点30分九台区人民医院三楼小会议室（若因其它原因导致无法正常开标院里会另行通知开标时间及地点）

全自动血栓弹力图招标参数

１.检测原理：采用金典悬垂丝扭力检测法原理；

- 检测功能：8个以上的国际标准参数，包括R(min)，K(min)，Angle(deg)，MA(mm)，CI，LY30(%)，EPL(%)，G(d/sc)等；

3.检测通道：单台仪器具备8个独立全自动检测通道，各通道能独立和同步检测，每个通道能独立控制检测温度，并可调节；

4.具备试剂和血样两个独立样品盘和混匀装置。

- 5.自动化要求：原试管直接上机，全自动加测试剂杯、样本和试剂。

- 6.自动质控、校准和分析报告

7.稳定性：相对偏倚绝对值应≦10%

8.通道一致性：多通道一致性变异系数（CV）应10%；

9.重复性：重复性（CV）应15%；

10.急症功能：具有急诊（加急）样本有限检测功能。

11.联机功能：具有HIS/LIS系统联机功能。

12.血栓弹力图具有自主知识产权，获得软件著作权自主开发无需安装解码器并提供证书。

13.仪器具有CAN接口可多台仪器连接。

14 .具有原厂校正计对仪器进行校正，保证仪器测量的准确性及通道之间的一致性。

凝血分析仪技术参数

1.显示系统：3.5寸彩色触摸屏

2.重量：≦1Kg

3.方法学：凝固法

4.上样方式：使用移液器或定量采血管加样20ul用量

5.测试速率：约不少于60个PT测试/小时，10分钟内可完成全部5个检测项目（正常样本）

6.检测项目：可检测包括PT/APTT/TT/FIB/ACT五个检测项目

7.样本类型：枸橼酸钠抗凝的静脉全血或非抗凝的动脉全血和静脉全血

8.试剂储存：可在2-30℃下储存18个月

9.检测通道：1个检测通道

10.结果数据管理：可存储不少于300条历史记录，12条质控记录

11.扫描系统：内置激光扫描器，可扫描测试卡上的一维条码

12.打印系统：可用miniUSB接口外接打印机

13.通讯硬件接口：网口、DB9串口、打印机接口、code卡接口

14.支持LIS连接、电脑连接、外置打印机连接、WIFI、蓝牙

15.10℃-32℃

16.10%-80%（无冷凝）

附件二 专机专用耗材产品信息明细表

| 专机专用耗材产品信息明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人: 联系人: 电话: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 必填项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品项目 (卫材/高值/试剂/试剂耗材) | 是否为 一次性使用 | 注册证名称 | 注册证规格 | 单位 | 生产厂家 | 投标人 | 单价（元） | 品牌 | 产地 | 注册证号/有效期 |
| 我单位承诺：上表中所报耗材为此设备专机专用耗材，即设备封闭耗材。如设备无需耗材或设备所用耗材开放，在此表中填写“无”或“开放”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字）

日　　期：  年  月  日